Техническое задание

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

РЕТОМ™- 51

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплекс программно-технический измерительный (далее - комплекс) предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, интервалов времени, а также воспроизведения напряжения и силы переменного и постоянного тока, частоты и времени.

Комплекс применяется в качестве калибраторов напряжения и силы переменного тока, для проверки характеристик срабатывания и параметров настройки электромеханических, полупроводниковых, микропроцессорных реле и панелей релейной защиты и автоматики (РЗА) при эксплуатации энергетических объектов в различных областях промышленности.

Комплекс включает в себя устройство (далее устройство) и программное обеспечение (далее – ПО). Управление устройством осуществляется посредством внешнего ПО, установленного на персональный компьютер.

2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| ИСТОЧНИКИ ТОКА |  |
| Количество источников, шт. | 3 |
| Диапазоны воспроизведений силы переменного тока (действующее значение), А |  |
| - в трехфазном режиме увеличенного тока (по два источника параллельно) | от 0 до 36 |
| - в одноканальном режиме (два источника параллельно) | от 0 до 72 |
| - в одноканальном режиме увеличенного тока (три источника параллельно) | от 0 до 108 |
| Диапазон воспроизведений силы постоянного тока (три источника параллельно), А | от 0 до 30 |
| Диапазон воспроизведений силы переменного тока в режиме «L-L», А | от 0 до 36 |
| Максимальная мощность источников силы переменного тока, В∙А, не более - однофазный режим 36 А (1 x L-N) | 1 × 700 |
| - шестифазный режим 36 А (6 x L-N) | 3 × 600 |
| - одноканальный режим 72 А (LL-NN) | 1 × 750 |
| - одноканальный режим 108 А (LLL-NNN) | 1 × 1500 |
| Максимальная мощность источников силы постоянного тока, Вт, не более |  |
| - одноканальный режим 30 А (LLL-NNN) | 1 × 1000 |

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ |  |
| Количество источников, шт. | 4 независимых (включая один с изолированной нейтралью) |
| Диапазоны воспроизведений напряжения переменного тока (действующее значение), В |  |
| - в трехфазном режиме или в режиме «4 независимых источника», включая один с изолированной нейтралью | от 0 до 135 |
| - в одноканальном режиме (два источника последовательно) | от 0 до 270 |
| - в одноканальном режиме высокого напряжения (три источника последовательно) | от 0 до 405 |
| Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока (два источника последовательно), В | от 0 до 380 |
| Максимальная мощность источников напряжения переменного тока, В∙А, не более |  |
| - четырехканальный режим 135 В (L-N) | 80 |
| - одноканальный режим 270 В (L-L) | 160 |
| - одноканальный режим 405 В (L-N-L-L) | 240 |
| Максимальная мощность источников напряжения постоянного тока, Вт, не более |  |
| - одноканальный режим 380 В (L- L) | 80 |
| ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ |  |
| Диапазон частот воспроизводимых сигналов силы переменного тока, Гц | от 1 до 1000 |
| Диапазон частот воспроизводимых сигналов напряжения переменного тока, Гц | от 1 до 2100 |
| Минимальный шаг изменения частоты, Гц | 0,001 |
| Диапазон воспроизведений угла фазового сдвига между напряжениями, токами, напряжением и током на промышленной частоте 50 Гц, градус | от 0 до 360 |
| Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, градус | 0,001 |
| ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (оперативного питания) |  |
| Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока, В | от 130 до 264 |
| Максимальный выходной ток, А, не менее | 1,25 |
| Максимальная выходная мощность, Вт, не более | 300 |
| МИЛЛИСЕКУНДОМЕР |  |
| Диапазон измерений интервалов времени, с | от 0,001 до 99999 |
| Разрешающая способность, мс | 0,1 |
| Минимальное значение измерений интервала времени, мс | 1,0 |
| Возможность измерения временных параметров: |  |
| - время срабатывания | + |
| - время возврата | + |
| - длительность замкнутого (разомкнутого) состояния | + |
| - разновременность срабатывания и отпускания контактов | + |
| - длительность дребезга контактов | + |

| Наименование характеристики |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  | 2 |  |  |
| Диапазоны измерений напряжения переменного тока при частоте (50±2) Гц, В |  | от 0,5 до 5 включ. св. 5 до 500 |  |  |
| Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, В |  | от 0,5 до 5 включ. св. 5 до 500 |  |  |
| Дополнительные функциональные возможности: |  |  |  |  |
| - осциллографирование |  | + |  |  |
| ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  | 16 |  |  |
| Тип |  | «сухой контакт», транзисторный ключ |  |  |
| Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В, не более |  | 300 |  |  |
| ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ |  |  |  |  |
| Количество, шт. | 4 |  | 4 |  |
| Тип | Твердотельное реле PVU414S |  | Реле Schrack-41083 |  |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| Количество входных GOOSE-сообщений | 16 |  |  |
| Количество выходных GOOSE-сообщений | 16 |  |  |
| Воспроизведение токов и напряжений по записанным осциллограммам: |  |  |  |
| - формат записи | СОМТRADE |  |  |
| - максимальная длительность воспроизводимой осциллограммы, с, не менее | 10 |  |  |
| - точность воспроизведения дискретных сигналов, мс, не более | 1,0 |  |  |
| - частота дискретизации воспроизводимых аналоговых сигналов | не менее 32 точек на период |  |  |
| Порт связи с управляющим устройством (ПК) | Ethernet |  |  |
| Режимы управления источниками | ручной, автоматический, программируемый |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |  |
| Масса устройства, кг, не более | 19 |  |  |
| Габаритные размеры устройства (ширина×высота×глубина), мм, не более | 510 × 200 × 475 |  |  |
| Габаритные размеры устройства (ручка в положении переноса), мм, не более | 510 × 160 × 585 |  |  |
| УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | от 1 до 40 |  |  |
| Температура нормальных условий, °С | 20 ± 5 |  |  |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °С | от 5 до +50 |  |  |
| Диапазон температур окружающей среды при транспортировании, °С | от -50 до +50 |  |  |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |  |  |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |  |  |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 30631-99 | М23 |  |  |
| Параметры электрического питания устройства: |  |  |  |
| - напряжение сети, В | от 198 до 264 |  |  |
| - номинальное напряжение сети, В | 220 |  |  |
| - частота питающей сети, Гц | от 45 до 65 |  |  |
| - потребляемая мощность, В·А, не более | 3600 |  |  |

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

-	Устройство;

-	USB-накопитель с ПО и дополнительной информацией, в том числе:

-	электронное руководство по эксплуатации;

-	электронная методика поверки;

- 	дополнительная электронная документация, предоставленная заводом-изготовителем;

-	Комплект запасных частей, и принадлежностей согласно упаковочному листу завода-изготовителя;

-	Паспорт.

7

7

4	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1	Комплекс следует хранить в помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и среднегодовом значении относительной влажности 60 % при плюс 20 °С.

4.2	В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионноактивных агентов атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

4.3	Комплекс транспортировать в закрытых транспортных средствах любого вида. При транспортировании самолетом изделие должно быть размещено в отапливаемых герметизированных отсеках.

4.4	После транспортировки изделия с мороза в теплое помещение перед работой необходимо, чтобы изделие прогрелось до комнатной температуры. Для этого необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 4-х часов.

4.5	Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69.

5	СЕРТИФИКАЦИЯ И ПОВЕРКА

5.1	Комплекс должен быть зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений.

5.2	Комплекс должен поставляться с первичной заводской поверкой, подтвержденной электронной записью в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»).

6	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1	Комплекс должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 22261-94 и ГОСТ IEC 61010-1-2014.

6.2	По способу защиты человека от поражения электрическим током комплекс должен соответствовать классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.3	По пожарной безопасности комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91.

Выполнение требований пожарной безопасности обеспечивается исключением использования легковоспламеняющихся материалов, а также материалов, поддерживающих горение.