Техническое задание

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

РЕТОМ™- 71

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплекс программно-технический измерительный (далее - комплекс) предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, интервалов времени, а также воспроизведения напряжения и силы постоянного и переменного токов, частоты и времени.

Комплекс применяется в качестве калибраторов напряжения и силы переменного тока, для проверки характеристик параметров настройки электромеханических, полупроводниковых, микропроцессорных реле и панелей релейной защиты и автоматики (РЗА) при эксплуатации энергетических объектов в различных областях промышленности.

Комплекс включает в себя устройство (далее – устройство) и программное обеспечение (далее – ПО). Управление устройством осуществляется посредством внешнего ПО, установленного на персональный компьютер.

2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| ИСТОЧНИКИ ТОКА |  |
| Количество источников, шт. | 6 |
| Предел воспроизведения силы переменного тока одного источника (действующее значение), А Максимальный ток канала при разных режимах работы источников, А: | 20 |
| - в режиме шести независимых источников или две независимые трехфазные системы | 20 |
| - в трехфазном режиме увеличенного тока (три канала по два источника, соединенных параллельно) | 40 |
| - в однофазном режиме (2 группы по три источника параллельно, где три источника соединены параллельно) | 2 х 60 |
| - в одноканальном режиме увеличенного тока (шесть источников параллельно) | 120 |
| Предел воспроизведения силы постоянного тока одного источника, А | 15 |
| Максимальная выходная мощность источника, ВА, не более | 250 |

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ |  |
| Количество источников, шт. | 6 |
| Предел воспроизведения напряжения переменного тока одного источника (действующее значение), В Предел воспроизведения напряжения постоянного тока (два источника последовательно), В | 140 390 |
| Максимальное напряжение при разных режимах работы источников, В |  |
| - в трехфазном режиме | 140 |
| - в однофазном режиме (два источника соединены последовательно) | 280 |
| Максимальная выходная мощность источника, ВА, не менее | 35 |
| ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ |  |
| Диапазон частот воспроизводимых сигналов тока, Гц | от 1 до 1000 |
| Диапазон частот воспроизводимых сигналов напряжения, Гц | от 1 до 2100 |
| Минимальный шаг изменения частоты, Гц | 0,001 |
| Диапазон установки угла фазового сдвига синусоидального сигнала на промышленной частоте 50 Гц, градус | от 0 до 360 |
| Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, градус | 0,001 |
| ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (оперативного питания) |  |
| Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока, В | от 5 до 264 |
| Максимальный выходной ток, А, не менее | 1,25 |
| Максимальная выходная мощность, Вт, не более | 100 |
| МИЛЛИСЕКУНДОМЕР |  |
| Диапазон измерений интервалов времени, с | от 0,0010 до 99999 |
| Разрешающая способность, мс | 0,1 |
| Минимальное значение измерений интервала времени, мс | 1,0 |
| Возможность измерения временных параметров: |  |
| - время срабатывания | + |
| - время возврата | + |
| - длительность замкнутого (разомкнутого) состояния | + |
| - разновременность срабатывания и отпускания контактов | + |
| - длительность дребезга контактов | + |

| Наименование характеристики |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  | 2 |  |  |
| Диапазоны измерений напряжения переменного тока, В |  | 6-600 |  |  |
| Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, В |  | 0,06-6 |  |  |
| Дополнительные функциональные возможности: |  |  |  |  |
| - осциллографирование; - вычисление спектра сигнала; - измерение тока с помощью токовых клещей; - измерение частоты; - измерение угла фазового сдвига между двумя сигналами |  | + + + + |  |  |
| ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  | 16 |  |  |
| Тип |  | «сухой контакт», транзисторный ключ, ТТЛ 15 В |  |  |
| Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В, не более |  | 300 |  |  |
| ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ |  |  |  |  |
| Количество, шт. | 12 |  | 4 |  |
| Тип | Транзисторн. |  | Реле |  |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| Количество входных GOOSE-сообщений | 16 |  |  |
| Количество выходных GOOSE-сообщений | 16 |  |  |
| Воспроизведение токов и напряжений по записанным осциллограммам: |  |  |  |
| - формат записи | СОМТRADE |  |  |
| - максимальная длительность воспроизводимой осциллограммы, с, не менее | 10 |  |  |
| - точность воспроизведения дискретных сигналов, мс, не более | 1,0 |  |  |
| - частота дискретизации воспроизводимых аналоговых сигналов | 200 точек на периол (20мс) на период |  |  |
| Порт связи с управляющим устройством (ПК) | Ethernet |  |  |
| Режимы управления источниками | ручной, автоматический, программируемый |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |  |
| Масса устройства, кг, не более | 16 |  |  |
| Габаритные размеры устройства (ширина×высота×глубина), мм, не более | 500 × 180 × 380 |  |  |
| Габаритные размеры устройства (ручка в положении переноса), мм, не более | 500 × 150 × 470 |  |  |
| УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | от 1 до 50 |  |  |
| Температура нормальных условий, °С | 20 ± 5 |  |  |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °С | от -50 до +70 |  |  |
| Диапазон температур окружающей среды при транспортировании, °С | от -50 до +70 |  |  |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |  |  |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |  |  |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 30631-99 | М23 |  |  |
| Параметры электрического питания устройства: |  |  |  |
| - напряжение сети, В | 220-120 (+44) |  |  |
| - номинальное напряжение сети, В | 220 |  |  |
| - частота питающей сети, Гц | от 45 до 65 |  |  |
| - потребляемая мощность, В·А, не более | 3600 |  |  |

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

-	Устройство;

-	USB-накопитель с ПО и дополнительной информацией, в том числе:

-	электронное руководство по эксплуатации;

-	электронная методика поверки;

- 	дополнительная электронная документация, предоставленная заводом-изготовителем;

-	Комплект запасных частей, и принадлежностей согласно упаковочному листу завода-изготовителя;

-	Паспорт.

7

7

7

7

4	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1	Комплекс следует хранить в помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и среднегодовом значении относительной влажности 60 % при плюс 20 °С.

4.2	В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионноактивных агентов атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

4.3	Комплекс транспортировать в закрытых транспортных средствах любого вида. При транспортировании самолетом изделие должно быть размещено в отапливаемых герметизированных отсеках.

4.4	После транспортировки изделия с мороза в теплое помещение, перед работой необходимо, чтобы изделие прогрелось до комнатной температуры. Для этого необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 4-х часов.

4.5	Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69.

5	СЕРТИФИКАЦИЯ И ПОВЕРКА

5.1	Комплекс должен быть зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений.

Комплекс должен поставляться с первичной заводской поверкой.

5.2	Комплекс должен поставляться с первичной заводской поверкой, подтвержденной электронной записью в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»).

6	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1	Комплекс должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 22261-94 и ГОСТ IEC 61010-1-2014.

6.2	По способу защиты человека от поражения электрическим током комплекс должен соответствовать классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.3	По пожарной безопасности комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91.

Выполнение требований пожарной безопасности обеспечивается исключением использования легковоспламеняющихся материалов, а также материалов, поддерживающих горение.